冷冻离心机配置及技术参数

一、设备配置

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻离心机 | 1 |

二、主要参数

1、冷冻离心机主机1台，配件：水平转头4x500ml，含采血管5/7/15/50ml提篮各规格1套，2ml离心管转子一套；

2、最高转速≥12000rpm；最大离心力≥2600*g；

3、温控范围：－20℃～40℃；温控精度：±1℃；转速精度：±20rpm；

4、定时范围：0～99h59min59sec；噪音：≤60dB（A）；

5、微电脑控制，参数设定便捷，同步显示设定参数、实时运行参数及运行状态；

6、计时模式：启动计时、定速计时，可以根据不同的试剂要求选择对应的时间要求；

7、具有门锁、不平衡、超速、超温及过流等多重保护功能，发生异常时发出报警并暂停工作；

8、多种升、降速率可选择，多种工作程序设定，可自由编程离心参数，调用方便；

9、真空管提篮，管数≥100（5/7ml）；

10、交流变频电机驱动，进口双压缩机；

11、实时rpm/RCF之间参数换算与设定。